[image: image1.wmf]
Број:02/753-1
Датум:16.12.2015.године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
                  Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12 и 68/15) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке добара,  ЈН 82/15 – биохемијски анализатор
Питање број 3:
Питање број 3.1.

Обзиром да Наручилац у делу техничке спецификације захтева брзину рада од минимално 100 тестова/х број места за узорке који је опредељен - 50 позиција за узорке,стандарде и контроле није усаглашен са бројем тестова па Вас молимо да одредите минимум броја узорака јер на овај начин директно утичете на конкурентност што је у супротности са ЗоЈН. Такође, да ли је за Наручиоца прихватљиво да измени техничку спецификацију у том делу те дефинише поменути захтев као "минимално 35 позиција за узорке, стандарде и контроле"?
Одговор број 3.1.

За наручиоца није прихватљиво да смањи број позиција за узорке, стандарде и контроле на мање од 50.
Питање број 3.2.

У делу техничке спецификације Наручилац је дефинисао да се манипулисање узорцима и растворима врши помоћу 2 независна система - питамо Наручиоца да ли је прихватљиво да поменути захтев измени у 1 независни систем јер се на овај начин не губи на брзини обраде, а Наручилац поступа у складу са ЗоЈН јер омогућава учешће већег броја потенцијалних понуђача?
Одговор број 3.2.

За наручиоца није прихватљива измена тј.потребан је апарат са два независна система за реагенсе и узорке.
Питање број 3.3.

У делу техничке спецификације Наручилац је дефинисао Опсег таласних дужина 340-900нм са минимално 8 стандардних филтера - како постоје понуђачи који поседују 8 стандардних филтера са опсегом до 700нм молимо Наручиоца да редефинише поменути захтев те омогући учешће већег броја понуђача и избегне кршење ЗоЈН у делу конкурентности јер рад са свим биохемијским анализама омогућен је са опсегом до 700нм.
Одговор број 3.3.

Наручилац прихвата редефинисање захтева јер може прихватити смањење опсега таласних дужина, од 340 до 700нм са 8 стандардних филтера.
Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Младеновац, 16.12.2015. године
Комисија за ЈН 82/15
