## 1
ПАРТИЈА 1 - МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ - ДЕФИБРИЛАТОРИ
Ред. Бр. | Назив апарата | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Bolnički, bifazni manuelni defibrilator sa integrisanom opcijom eksternog transtorakalnog pejsmjekera | 1. Bolnički, bifazni manuelni defibrilator sa integrisanom opcijom eksternog transtorakalnog pejsmjekera 2. Integrisano strujno baterijsko napajanje u samoj jedinici defibrilatora 3. Kapacitet baterije min. 100 šokova maskimalnom energijom ili 3.5h EKG monitoringa 4. Aparat mora da poseduje indikator stanja punjenja-pražnjenja baterije 5. Aparat mora da poseduje integrisane pedale za defibrilaciju sa tasterima za punjenje i okidanje 6. Aparat mora da poseduje integrisan mini. 2 kanlani displej, min dijagonale 5,9” 7. Štampa izveštaja na integrisanom 3 kanlanom termo printeru minimalne širine papira 70mm 8. Aparat mora da poseduje mogućnost automatske štampe nakon izvršenog elektro šoka i manuelno na zahtev korisnika 9. Apart mora da poseduje integrisane minimalno sledeće interfejse: 1xUSB i 1xRS 232 10. Memorija aparata minimalno 10 sati EKG-a ili 500 događaja 11. Kompletan korisnički softver aparata na srpskom jeziku 12. Apart mora da poseduje integrisanu opciju eksternog transtorakalnog pejsmejera sa režimom rada Fix, Demand, Overdrive 13. Aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje opcijom SpO2 merenja 14. Maksimalna ukupna težina defibrilatora sa baterijom i pedalama 5,5kg 15. Aparat mora da poseduje min IP 53 standrad zaštite 16. Defibrilator se isporučuje sa sledećim priborom za rad:  Pedale za defibriliaciju  1 par samolpepljivih elektroda za ekstreni transtorakalni pejsing  EKG pacijent kabl  1 pakovanje gela za defibrilaciju  Strujni kabl  Uputstvo za upotrebu | комад | 1
2 | Bolnički, bifazni manuelni defibrilator | 1. Bolnički, bifazni manuelni defibrilator 2. Integrisano strujno baterijsko napajanje u samoj jedinici defibrilatora 3. Kapacitet baterije min. 100 šokova maskimalnom energijom ili 3.5h EKG monitoringa 4. Aparat mora da poseduje indikator stanja punjenja-pražnjenja baterije 5. Aparat mora da poseduje integrisane pedale za defibrilaciju sa tasterima za punjenje i okidanje 6. Aparat mora da poseduje integrisan mini. 2 kanlani displej, min dijagonale 5,9” 7. Štampa izveštaja na integrisanom 3 kanlanom termo printeru minimalne širine papira 70mm 8. Aparat mora da poseduje mogućnost automatske štampe nakon izvršenog elektro šoka i manuelno na zahtev korisnika 9. Apart mora da poseduje integrisane minimalno sledeće interfejse: 1xUSB i 1xRS 232 10. Memorija aparata minimalno 10 sati EKG-a ili 500 događaja 11. Kompletan korisnički softver aparata na srpskom jeziku 12. Aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje opcijom SpO2 merenja 13. Maksimalna ukupna težina defibrilatora sa baterijom i pedalama 5,5kg 14. Aparat mora da poseduje min IP 53 standrad zaštite 15. Defibrilator se isporučuje sa sledećim priborom za rad: a. Pedale za defibriliaciju b. 1 par samolpepljivih elektroda za ekstreni transtorakalni pejsing c. EKG pacijent kabl d. 1 pakovanje gela za defibrilaciju e. Strujni kabl f. Uputstvo za upotrebu | комад | 1
УКУПНО
[5 empty] | М. П. |  | ______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

## 2
ПАРТИЈА 2 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - ЛАБ. ЦЕНТРИФУГА
Ред. Бр. | Назив | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Лабораторијска центрифуга | Kapacitet: 32 x 10ml Rotor: Plivajuci Motor: bez cetkica Maksimalna brzina: do 5000 rpm Sa adapterima za dve veličine epruveta Podešavanje ubrzanja i usporavanja Tajmer Konverzija RPM i RCF Čelično kućište rotora i metalni oklop centrifuge Napajanje 220V AC Zaštita od pregrevanja i preopterećenja Displej | комад | 2
УКУПНО
______________________________________
[5 empty] | M. П. |  | Потпис лица овлашћеног за заступање

## 3
ПАРТИЈА 3 - БОЛНИЧКА ОПРЕМА
Ред. Бр. | Назив | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Set za intubaciju | Laringoskop sa lampicom 3 endotrahealna tubusa,airway tubus,spatule | комад | 2
2 | Držaci za tempeturne liste | Držač za temperaturne liste A4 format izrađen od dekapiranog lima,plastificiran sa štipaljkom za kačenje | комад | 85
3 | Univerzalna kolica za nošenje čistog-prljavog veša |  | комад | 2
4 | Kolica za transport boce i davanje kiseonika u bolničkim sobama | Zapremina boce 10 litara | комад | 3
5 | Nastavak za WC šolju | Univerzalni nastavak koji se lako montira i skida, od silikona | комад | 50
6 | Aparat za određivanje telesnog sastava | Digitalna vaga za precizno merenje: telesne težine, sistem za određivanje količine masnoće, nivoa viscelarlne masnoće, procenta skeletnih mišića, osnovnog metabolizma BMI, Za korisnike od 6 do 80 godina starosti, Lako razumljiv i pregledan displej, Grafički prikaz rezultata, Maksimalna težina do 150 kg, Tehnologija sa 8 senzora, Brzo i jednostavno merenje, Funkcija memorije čuva rezultate za do 4 lična profila (godine starosti, pol i visinu); | комад | 2
7 | Aparat za određivanje laktata u lekarskim ordinacijama, bolnicama i sportskim ambulantama-Accutrend Lactate ili odgovarajuće | Aparat koristi trake koje ne zahtavaju manualnu kalibraciju. | комад | 2 +400 трака
УКУПНО
[5 empty] | М. П. |  | ______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

## 4
ПАРТИЈА 4 - КОЛИЦА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Ред. Бр. | Назив | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kolica za hitne intervencije (za reanimaciju) | Izrađena od nerđajućeg čelika Gornja površina od antibakterijske ABS ploče 4 točka, 2 sa kočnicama Podesiv stalak za defibrilator Infuzioni stalak Integrisana 2 kaiša za držanje boce sa kiseonikom Centralno zaključavanje fioka Fioke sa teleskopskim šinama, samozatvarajuće Korpa od nerđajućeg čelika Dimenzije: 910 x 650 x 1000 mm | комад | 1
УКУПНО
[5 empty] | М. П. |  | ______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

## 5
ПАРТИЈА 5 - ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА
Ред. Бр. | Назив | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Invalidska kolica | Konstrukcija čelična sklopiva, širina sedišta 38-50 cm, dubina sedišta 40- 42 cm, visina sedišta 47-51 cm, visina naslona za leđa 40-42 cm, nagib naslona 11*-12*, sigurnosni ugaoni nagib 9*-10*, zadnji točak puna guma dimenzije 22``-24” sa mogućnošću skidanja točkova, prednji točak puna guma х8, standardna vešalica podesiva, kočnice sa zaključavanjem na pritisak, naslon za ruke standardni (dug i kratak), max težina korisnika do 125 kg. | комад | 50
УКУПНО
ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:
| Гарантни рок најмање 24 месеца (5 година за оквир). Гаранција од најмање 12 месеци на замењене делове након истека гаранције. Постојање сервисне мреже .Испуњавање услова crash теста према важећем сетификату.На полеђини наслона колица обележити пресликачем лого Института за рехабилитацију са редним бројем. |  |  |  |  | М. П. | Потпис лица овлашћеног за заступање

## 6
ПАРТИЈА 6 - МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Ред. Бр. | Назив апарата | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Parafinski kazan | 12 litara; grafički displej; sigurnosni termostat od pregrevanja, napajanje 220v, 50hz, polica sa točkićima za aparat, snaga grejača 1500w, kapacitet parafinske kade 12l, mogućnost istovremenog prikazivanja zadate i trenutne temperature | комад | 1
2 | Parafinski kazan | Zapremina 30 litara posude za parafin: Temperatura zagrevanja: do 80ºC LC grafički displej ili LC numerički displej Parametri koji se prikazuju: zadato vreme uključenja i isključenja grejača; zadata i izmerena temperatura; Sigurnosni termostat od pregrevanja Napon napajanja: 220V/50Hz | комад | 2
3 | Aparat za IFS | Glavne karakteristike : - Interferentne četvoropolarne struje, - Bipolarne interferentne struje, - LC displej za pokazivanje svih parametara, - Memorisanje sopstvenih terapijskih protokola koji ostaju memorisani u aparatu, - Digitalne komande, digitalni tajmer, - Ekran sa pozadinskim osvetljenjem, - Zvučni alarm za kraj terapije - Automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije | комад | 1
4 | Aparat za TENS | Glavne karakteristike : - dvokanalni aparat, - analogne komande za jačinu struje, - potenciometar za promenu parametara terapije, - impuls od 100us do 400us , - frekvencija od 1 do 150hz, - zvučni alarm za kraj terapije - automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije - mogućnost prikaza intenziteta struje | комад | 1
5 | Aparat za laseroterapiju | Glavne karakteristike : - tačkasta sonda 808nm / 500mW - grafički ekran, - rad u impulsnom i kontinuiranom modu, - programiranje sopstvenih terapijskih protokola koji će ostati memorisani u aparatu, - gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama, - automatsko računanje vremena terapije prema zadatoj energiji, - smanjivanje snage laser diode do 10%, - profesionalne zaštitne naočare | комад | 1
6 | Aparat za dijadinamičke struje (DDS) | Glavne karakteristike : - dijadinamičke struje sa oblicima MF, DF, LP, CP, - LC displej za pokazivanje svih parametara, - zvučni alarm za kraj terapije, - automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije, - programiranje sopstvenih terapijskih protokola koji će ostati memorisani u aparatu - automatska i ručna promena polariteta - indikacija polariteta na ekranu, - slobodno zadavanje parametara terapije, - istovremeni prikaz na ekranu izabranog strujnog oblika, vremena terapije, struje baze (jednosmerna struja) i struje doze (promenljiva struja), kao i polariteta u kolu pacijenta | комад | 1
7 | Aparat za galvanizaciju/ elektroforezu | Glavne karakteristike : - galvanska struja, - linearno pojačanje struje potenciometrom, - automatsko isključenje izlaza nakon isteka vremena terapije, - zvučni alarm za kraj terapije | комад | 2
8 | Aparat za elektrostimulaciju | Glavne karakteristike : - eksponencijalne struje (e1 i e2), - pravougaone struje (sp), - trapezoidne struje, - galvanska struja - grafički ekran, - zvučni alarm za kraj terapije - gumeno-grafitne electrode - elektroda za monopoloarnu stimulaciju | комад | 1
9 | Aparat za Kompresiono vakumsku terapiju | Broj usisnih priključaka: - za noge (x4)- za ruke (x2) - za ventuze (x2) - za telo (x4) Numerički LC Displej; Slobodno zadavanje parametara terapije; Izbor terapije po dijagnozama (minimum 10 unapred podešenih terapijskih protokola); Četiri nezavisna tajmera (odvojeno za ruke, za noge, za telo i za ventuze); Mogućnost istovremenog tretmana četiri pacijenta na različitim ekstremitetima, odnosno regijama; Pribor: - platnena navlaka za ruku (x4); - platnena navlaka za celu nogu (x4); - platnena navlaka za potkolenicu (x4); - platnena navlaka za telo (x2); filcana navlaka za ruku (x2); - filcana navlaka za celu nogu (x2); - filcana navlaka za potkolenicu (x2); - filcana navlaka za telo (x1); - poliuretanska ili PVC navlaka za ruku (x2); - poliuretanska ili PVC navlaka za celu nogu (x2); - poliuretanska ili PVC navlaka za potkolenicu (x2); - poliuretanska ili PVC navlaka za telo (x1); - gumena ventuzaØ90mm (x2); - gumena ventuzaØ55mm (x2); - komplet kaiševa sa čičak trakom (x2); - spojno crevo (x12); - oscilatorni krevet (x1); - uputstvo za rad (x1); | комад | 1
10 | Laser sa skenirajućom sondom | Laser 780nm/500MwW na zahtev druge talasne dužine i do 2000mW | комад | 1
УКУПНО
[5 empty] | М. П. |  | ______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

## 7
ПАРТИЈА 7 - МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ - ЕКГ И ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР
Ред. Бр. | Назив апарата | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pulsni oksimetar | Jedna AAA za napajanje-životni vek baterije oko osam sati životne upotrebe,indikator isztođenosti baterrije,automatsko isključenje,u kompletu sa trakom za nošsenje i jednom odgovarajučom baterijom,LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem | комад | 2
2 | Aparat za EKG | Displej od minimum 6.2 inča na kome se prikazuju svih 12 talasnih oblika istovremeno LCD touch screen sa rezolucijom od minimum 800x480 Senzor osvetljenja za automatsko podešavanje osvetljenosti ekranaUgrađen termalni printer koji može da koristi I roll-ovani I Z-faltani papir, širine minimum 80mm Ugrađena memorija za minimum 40.000 EKG-a Mogućnost povezivanja sa FTP serverom zarad prenošenja pacijentovih podata Mogućnost povezivanja sa PC baziranim EKG softwerom Automatska detekcija i štampanje aritmija Dijagnoza minimum 120 vrsti aritmija Analiza HRV (Heart rate variability) R-R (ritam) analiza Pejsmejker detekcija Ponovni pregled i analiza svakog EKG odvoda od po minimum 600 sekundi Osetljivost: 2.5; 5; 10; 20; 20/10; 10/5 mm/mV i autogain (AGC) Brzina štampanja: 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50 mm/s Ugrađeni WI-FI Rad na baterijama od minimum 7 sati Brzi mod punjenja – do 90% za manje od 3 sata, i do 100% za manje od 3.4 h Težina: do 1.2 kg | комад | 2
УКУПНО
[5 empty] | М. П. |  | ______________________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

## 8
ПАРТИЈА 8 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - ЛАБОРАТОРИЈСКА СУДОПЕРА
Ред. Бр. | Назив | Опис - Техничке карактеристике | Мерна јединица | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Лабораторијска судопера | Namenska laboratoriska sudopera jednodelna od inox dimenzije otvora (d x š x dubina) 55x55x30 | комад | 2
УКУПНО
______________________________________
[5 empty] | M. П. |  | Потпис лица овлашћеног за заступање